Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

Российская Федерация

Федеральный закон

О требованиях к средствам измерений, применяемым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)

# Глава 1. Общие положения

#### Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон принят в целях:

защиты имущественных интересов юридических и физических лиц – участников обращения электрической энергии (мощности);

предупреждения  введения в заблуждение юридических и физических лиц – участников обращения электрической энергии (мощности) в отношении достоверности определения объемов купленной (проданной) электрической энергии (мощности).

#### Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает:

правила идентификации объектов технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

минимально необходимые обязательные метрологические требования к объектам технического регулирования;

правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

3. Объектами технического регулирования настоящего Федерального закона являются следующие средства измерений, применяемые при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности):

а) счетчики электроэнергии, в том числе счетчики электрические активной и реактивной энергии, счетчики электронные активной и реактивной энергии;

б) трансформаторы тока;

в) трансформаторы напряжения;

г) программно-технические комплексы для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии.

4. Настоящий Федеральный закон не содержит требований безопасности средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности).

Безопасность счетчиков электроэнергии и программно-технических комплексов для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии должна соответствовать требованиям технического регламента о безопасности низковольтного электрооборудования.

Безопасность трансформаторов тока и трансформаторов напряжения должна соответствовать требованиям технического регламента о безопасности высоковольтного электрооборудования.

5. Настоящий Федеральный закон является обязательным для выполнения юридическими и физическими лицами, осуществляющими разработку и изготовление средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), а также юридическими и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию этих средств при производстве, преобразовании, передаче, распределении и потреблении электроэнергии.

#### Статья 3. Основные понятия

Для целей применения настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

дисплей — устройство, отображающее информацию запоминающего устройства (или запоминающих устройств);

зажимная коробка (плата) - деталь из изоляционного материала, на которой сгруппированы все или часть зажимов счетчика электроэнергии;

запоминающее устройство — устройство, предназначенное для хранения цифровой информации;

емкость учета счетного механизма - время, в течение которого счетный механизм (начиная с нулевого положения) способен считать измеренную электроэнергию при максимальном токе, номинальном напряжении и коэффициенте мощности, равном единице, без повторного прохождения через нулевое положение;

индикатор функционирования — устройство, выдающее визуально наблюдаемый сигнал функционирования счетчика электронного активной и реактивной энергии;

испытательный выход — устройство, которое может быть использовано для испытания счетчика электронного активной и реактивной энергии;

коммерческий учет - процесс измерения объемов электрической энергии и значений электрической мощности, сбора и обработки результатов измерений, формирования расчетным путем на основании результатов измерений данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) в соответствующих группах точек поставки, а также регистрации по заданным правилам и передачи указанных данных;

кожух - передняя часть корпуса счетчика электроэнергии, изготовленная либо целиком из прозрачного материала, либо из непрозрачного материала с одним или несколькими прозрачными окнами, позволяющими наблюдать за движением подвижной части и считывать показания счетного механизма счетчика электрического, либо наблюдать за индикатором функционирования (если он установлен) и считывать показания дисплея счетчика электронного активной и реактивной энергии;

корпус - цоколь и кожух счетчика электроэнергии в комплекте. Корпус может быть общим для одного или более счетчиков электроэнергии;

крышка зажимной коробки  - крышка, закрывающая зажимы счетчика электроэнергии и концы внешних проводов или кабелей, присоединенных к этим зажимам;

максимальный ток - наибольшее среднеквадратическое значение тока, при котором счетчик электроэнергии удовлетворяет установленным требованиям в отношении точности;

многотарифный счетчик - счетчик электроэнергии, снабженный несколькими счетными механизмами, приводимыми в движение в течение строго определенных интервалов времени, которым соответствуют различные тарифы на электроэнергию;

номинальный ток - среднеквадратическое значение тока, являющееся исходным при установлении требований к счетчику электроэнергии;

номинальное напряжение - среднеквадратическое значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований в отношении точности, (если счетчик электроэнергии изготовлен только для одного напряжения);

нормальное рабочее положение — положение счетчика электроэнергии, определенное изготовителем для нормальной эксплуатации;

обозначение класса точности - число, равное пределу допускаемой погрешности, выраженной в процентах, для всех значений диапазона измерений при коэффициенте мощности, равном единице (в случае многофазных счетчиков - при симметричных нагрузках), при испытании счетчика в нормальных условиях (включая допускаемые отклонения от номинальных значений);

оптовый рынок электрической энергии (мощности) (оптовый рынок) - сфера обращения электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка;

постоянная счетчика электрического активной и реактивной энергии - значение, выражающее соотношение между учтенной счетчиком электрическим активной и реактивной энергии и соответствующим числом оборотов подвижной части счетчика;

постоянная счетчика электронного активной и реактивной энергии — значение, выражающее соотношение между электроэнергией, учитываемой счетчиком электронным активной и реактивной энергии, и числом импульсов на испытательном выходе счетчика;

потребители электрической энергии (потребители) – физические и юридические лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

программно-технический комплекс для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии - программно-технический комплекс, выполняющий функции проведения измерений электроэнергии, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передающий полученную информацию в интегрированную автоматизированную систему управления учетом электроэнергии в автоматизированном режиме;

расчетный период - единый для всех участников оптового рынка период времени, установленный договором о присоединении к торговой системе оптового рынка для определения размеров обязательств (требований) по оплате электрической энергии (мощности);

розничные рынки электрической энергии (розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

самоход - движение диска счетчика электрического активной и реактивной энергии под действием напряжения, поданного на зажимы цепи напряжения, и при отсутствии тока в токовой цепи;

систематическая составляющая относительной погрешности (погрешность) - величина, выраженная в процентах, вычисляемая по следующей формуле:

;

средний температурный коэффициент — отношение изменения погрешности, выраженной в процентах, к изменению температуры, вызывающему это изменение погрешности;

счетчик электрический активной и реактивной энергии - прибор для определения количества электрической энергии, прошедшей через него в данный промежуток времени к месту потребления электроэнергии, в котором токи, циркулирующие в неподвижных катушках индуктивности, воздействуют на токи, индуцируемые в подвижном элементе, обычно диске или дисках, что и приводит эти диски в движение;

счетчик электронный активной и реактивной энергии — прибор для определения количества электрической энергии, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой электроэнергии;

субъекты (участники) оптового рынка - юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка;

субъекты (участники) розничных рынков - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;

счетный механизм - элемент счетчика электроэнергии, позволяющий определить и сохранить значение измеренной величины;

тип счетчика электроэнергии - термин, используемый для определения конкретной конструкции счетчика, имеющей сходные метрологические характеристики и конструктивное подобие элементов, определяющих эти характеристики. Тип счетчика электроэнергии может иметь несколько значений номинального тока и номинального напряжения;

тормозной элемент - часть конструкции счетчика электрического активной и реактивной энергии, которая создает тормозной момент, воздействуя своим магнитным потоком на токи, индуцируемые во вращающейся подвижной части. Тормозной элемент состоит из одного или нескольких магнитов с устройствами для их регулирования;

точка поставки на оптовом или розничном рынке - место в электрической сети, используемое для определения объемов произведенной (потребленной) участниками оптового или розничного рынка электрической энергии (мощности);

трансформатор тока - измерительный трансформатор, который осуществляет преобразование тока синусоидальной формы промышленной частоты в пропорциональный ему нормированный ток, гальванически изолированный от сети;

трансформатор напряжения - измерительный трансформатор, который осуществляет преобразование напряжения синусоидальной формы промышленной частоты в пропорциональное ему гальванически изолированное от сети нормированное напряжение;

цоколь — задняя часть счетчика электроэнергии, обычно служащая для его крепления и крепления его элементов, зажимов или зажимной платы и кожуха;

энергонезависимое запоминающее устройство— запоминающее устройство, которое может сохранять информацию при отключении источника питания;

УСПД - устройство сбора и передачи данных.

#### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Средства измерений, применяемые при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), относительно которых выполняются процедуры оценки соответствия, должны быть идентифицированы.

| Наименование продукции | Код ОКП |
| --- | --- |
| Счетчики электроэнергии, в том числе: счетчики электрические активной и реактивной энергии счетчики электронные активной и реактивной энергии | 42 2820 42 2830 42 2840 42 2860 |
| Трансформаторы тока | 34 1440 |
| Трансформаторы напряжения | 34 1450 |
| Программно-технические комплексы для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии | 42 5100 |

2. В целях настоящего Федерального закона под идентификацией средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), понимается установление тождественности характеристик этих средств существенным признакам объекта технического регулирования, установленным настоящим Федеральным законом.

3. Существенными следует считать следующие признаки:

продукция представляет собой самостоятельное средство измерений или входит в состав программно-технического измерительного комплекса;

продукция предназначена для измерения и регистрации численных значений электроэнергии (мощности) для их последующего использования при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности).

4. Идентификация средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), при оценке соответствия требованиям настоящего Федерального Закона осуществляется:

при проведении испытаний с целью утверждении типа средств измерений - государственными научными метрологическими центрами Госстандарта России и другими специализированными организациями, аккредитованными Госстандартом России в качестве государственных центров испытаний средств измерений;

при государственном метрологическом надзоре - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному надзору в области обеспечения единства измерений, а также другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по государственному контролю (надзору) в установленной сфере деятельности.

5. Идентификация объекта технического регулирования при проведении испытаний с целью утверждении типа осуществляется на основании сопроводительной технической документации и Общероссийского классификатора продукции.

Для установления тождественности характеристик средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности) существенным признакам объекта технического регулирования настоящего Федерального закона могут быть использованы на добровольной основе международные и национальные стандарты.

6. Идентификация объекта технического регулирования при государственном контроле (надзоре) осуществляется на основании свидетельства об утверждении типа средства измерений, применяемого при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), подтверждающего его соответствие требованиям настоящего Федерального закона или копии указанного документа.

7. Результаты идентификации оформляются актом, к которому прилагаются все материалы, послужившие основанием для принятия решения о применении (неприменении) настоящего Федерального закона к объекту технического регулирования. Копия акта вместе с вышеуказанными материалами передается изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции иностранного изготовителя) в течение трех дней с момента подписания акта.

# Глава 2. Обязательные требования к средствам измерений, применяемым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)

#### Статья 5. Общие требования к средствам измерений применяемым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)

1. Для учета электроэнергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, должны использоваться средства измерений класса точности 2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, должны устанавливаться средства измерений класса точности 1,0 и выше.

2. Для учета электроэнергии, потребляемой потребителями, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВ·А, должны использоваться средства измерений класса точности 2,0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации средств измерений, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются средства измерений (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1,0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0,5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.

3. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВ·А, должны использоваться средства измерений, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 1,0 и выше, а в случае их отсутствия - средства измерений класса точности не ниже 2,0 (при условии определения почасовых объемов потребления электроэнергии расчетным путем). При замене выбывших из эксплуатации средства измерений, а также при присоединении к электрической сети новых энергопринимающих устройств, мощность которых превышает 750 кВ·А, должны использоваться средства измерений, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, в том числе включенные в состав автоматизированной измерительной системы коммерческого учета.

4. Участниками оптового рынка электрической энергии для определения фактических почасовых данных об объеме поставленной (потребленной) электрической энергии должны использоваться автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии. В течение переходного периода с этой целью могут использоваться показания интервальных средств измерений с хранением часовых показателей нагрузки.

5. Производители электрической энергии, поставляющие произведенную ими электрическую энергию на розничном рынке, должны устанавливать средства измерений, обеспечивающие хранение профиля нагрузки, или иные средств измерений, включенные в автоматизированную систему учета, класса точности 0,5S и выше.

6. Класс точности счетчиков реактивной электроэнергии должен выбираться на одну ступень ниже соответствующего класса точности счетчиков активной электроэнергии.

7. Объемы потребленной (произведенной) электрической энергии могут быть определены с использованием расчетного метода.

Способы расчета потребленной (произведенной) электроэнергии, используемые участниками оптового рынка электрической энергии, должны быть согласованы с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Определяемые таким образом суммарные за расчетный период почасовые объемы потребления (производства) электроэнергии должны соответствовать результатам измерений, полученным при интегральном учете.

Расчетный способ определения объема потребления электроэнергии потребителем (за исключением гражданина-потребителя) должны быть согласованы с сетевой организацией, к электрическим сетям которой присоединены его энергопринимающие устройства.

Для потребителей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВ·А, объемы потребления электрической энергии должны определяться расчетными способами с почасовой разбивкой.

8. Емкость учета счетного механизма при работе счетчика электроэнергии при максимальном токе, номинальном напряжении и коэффициенте мощности, равном единице, должна быть не менее 1500 ч.

9. У счетного механизма многотарифного счетчика электроэнергии должен быть указатель работающего тарифа.

При работе льготного тарифа реле переключения тарифов должно находиться под напряжением.

10. Для учета активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должны использоваться трехфазные счетчики.

11. Для точек учёта, где возможны перетоки электроэнергии (приём-отдача), счётчики должны обеспечивать учёт электроэнергии в обоих направлениях.

12. Если участник оптового рынка использует для целей осуществления коммерческого учета принадлежащие на праве собственности или иных законных основаниях третьим лицам автоматизированные информационно-измерительные системы и средства измерений, ответственность за соблюдение требований настоящего Федерального закона несет такой участник оптового рынка.

#### Статья 6. Требования к счетчикам электрическим активной и реактивной энергии

1. Диск счетчика электрического активной и реактивной энергии должен начать и продолжать непрерывно вращаться при номинальных напряжении и частоте и коэффициенте мощности, равном единице, при токе, не превышающем значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2 - Порог чувствительности счетчиков электрических активной и реактивной энергии

| Счетчик класса точности | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порог чувствительности, | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| % номинального тока | 0,4* | 0,5** |  | 0,45*** |  |  |
| _________________ * Для счетчиков, снабженных стопором. |  |  |  |  |  |  |
| ** Для счетчиков, разработанных до 01.01.80. |  |  |  |  |  |  |
| *** Для однофазных счетчиков по требованию заказчика. |  |  |  |  |  |  |

2. Стопор обратного хода, устанавливаемый на счетчики электрические реактивной энергии, не должен допускать вращения диска в обратном направлении.

3. Счетчик электрический активной и реактивной энергии должен иметь регулирующие органы для регулирования тормозного момента, для регулирования счетчика при малой нагрузке, для изменения сдвига фаз магнитных потоков.

4. При нормальных условиях эксплуатации обмотки и изоляция счетчика электрического активной и реактивной энергии не должны нагреваться до температуры, которая может нарушить его работу.

5. Корпус счетчика электрического класса точности 0,5 должен обеспечивать установку счетчика в вертикальное рабочее положение с отклонением, не превышающим 0,5 градуса.

#### Статья 7. Требования к счетчикам электронным активной и реактивной энергии

1. Счётчики электронные активной и реактивной энергии должны иметь цифровой интерфейс, календарь и часы.

Часы счетчика должны иметь точность хода не хуже ± 2 сек в сутки с возможностью автоматической коррекции.

2. Счётчики электронные активной и реактивной энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии с нарастающим итогом и вычисление усреднённой мощности за получасовые интервалы времени.

3. Счётчики электронные активной и реактивной энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее одного месяца.

4. Счётчики электронные активной и реактивной энергии должны располагать энергонезависимым запоминающим устройством, обеспечивающим хранение запрограммированных параметров счетчика и сохранение последних данных по активной и реактивной энергии при пропадании питания.

5. Счётчики электронные активной и реактивной энергии должны обеспечивать ведение "журнала событий" (в том числе, фиксацию количества перерывов питания, количества и дат связей со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных).

6. Должна быть предусмотрена защита от несанкционированного изменения параметров счётчиков электронных активной и реактивной энергии.

7. Должно быть предусмотрено наличие автоматической диагностики счётчика электронного активной и реактивной энергии.

8. При взаиморасчетах между участниками оптового рынка должны использоваться счётчики электронные активной и реактивной энергии, построенные на базе специализированных микропроцессоров. Применение счётчиков с числоимпульсным выходом допускается при расчетах с субабонентами (при условии, что общее потребление субабонентов не превышает 3% от потребления субъекта оптового рынка).

9. Расчётный счётчик электронный активной энергии, используемый субъектом оптового рынка, должен включаться и продолжать регистрировать показания при токе, равном 0,001 Iном, и коэффициенте мощности, равном 1.

Если счетчик предназначен для измерения электроэнергии в обоих направлениях, эти требования должны выполняться для каждого направления.

10. После приложения напряжения при отсутствии тока в цепи тока испытательный выход счетчика электронного активной и реактивной энергии не должен создавать более одного импульса.

11. Для отсчета показаний счетчика электронного активной и реактивной энергии и наблюдения за индикатором работы (при его наличии) должно быть предусмотрено одно или несколько окон в непрозрачном кожухе. Эти окна должны быть из прозрачного материала, они не могут быть удалены неповрежденными без нарушения целостности пломб.

12. При использовании электронного дисплея соответствующее энергонезависимое запоминающее устройство должно иметь время сохранения информации не менее четырех месяцев.

В случае использования одного дисплея для представления различных измеряемых величин энергии (мощности), должна быть предусмотрена возможность получения информации от всех соответствующих запоминающих устройств. При получении информации запоминающего устройства должна быть возможна идентификация каждого применяемого тарифа и вывод его на дисплей.

13. Непрерывно вращающиеся барабаны электромеханических счетных механизмов должны быть отградуированы. Барабаны, показывающие доли единицы (если они видимы) должны быть отмаркированы по-иному, чем барабаны, показывающие целые значения.

14. Счетчик электронный активной и реактивной энергии должен иметь испытательное выходное устройство, доступное с лицевой стороны счетчика, которое может управляться с помощью соответствующего испытательного оборудования.

15. Индикатор функционирования, если он имеется, должен быть видим с лицевой стороны счетчика.

16. Счетчик электронный активной и реактивной энергии должен нормально функционировать не позднее чем через 5 с после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика.

17. Основное передающее устройство должно иметь два состояния, отличающиеся сопротивлением выходной цепи.

В состоянии «замкнуто» сопротивление выходной цепи передающего устройства должно быть не более 200 Ом. В состоянии «разомкнуто» сопротивление выходной цепи должно быть не менее 50 кОм.

Предельная сила тока, которую должна выдерживать выходная цепь передающего устройства в состоянии «замкнуто», должна быть не менее 30 мА.

Предельно допустимое напряжение на выходных контактах передающего устройства в состоянии «разомкнуто» должно быть не менее 24 В.

#### Статья 8. Требования к трансформаторам тока и трансформаторам напряжения

1. Класс точности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков электроэнергии класса точности 2,0.

2. Присоединение токовых обмоток расчетных счетчиков электроэнергии к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.

Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств защиты.

3. Для обходных выключателей 110 и 220 кВ со встроенными трансформаторами тока допускается снижение класса точности этих трансформаторов тока на одну ступень по отношению к указанному в пункте 1 настоящей статьи.

4. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются расчетные счетчики электроэнергии, не должна превышать номинальных значений.

5. Потери напряжения в цепях напряжения расчетных счетчиков электроэнергии должны составлять не более 0,25% номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5% при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков электроэнергии.

6. Для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии на линиях электропередачи 110 кВ и выше допускается установка дополнительных трансформаторов тока (при отсутствии вторичных обмоток для присоединения счетчиков электроэнергии, для обеспечения работы счетчика электроэнергии в требуемом классе точности, по условиям нагрузки на вторичные обмотки).

7. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.

Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика электроэнергии и цепей напряжения в каждой фазе счетчика электроэнергии при его замене или проверке, а также включение образцового счетчика электроэнергии без отсоединения проводов и кабелей.

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков электроэнергии должна обеспечивать возможность их пломбирования.

8. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей.

#### Статья 9. Требования к программно-техническим комплексам для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии

1. В состав программно-технического комплекса для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии должны входить:

счетчики электронные активной и реактивной энергии, построенные на базе специализированных микропроцессоров;

аттестованные устройства сбора информации от счетчиков электроэнергии и передачи ее на верхние уровни управления (УСПД);

каналы связи.

2. УСПД должно обеспечивать:

объединение в сеть с другими УСПД по цифровому интерфейсу;

каскадное включение нескольких УСПД;

выход в локальную вычислительную сеть;

возможность параметрирования с персонального компьютера;

одновременность снятия показаний со всех контролируемых счетчиков электроэнергии, для чего они должны быть оснащены встроенной системой точного астрономического времени с индикацией года, месяца, числа, часа, минут и секунд с автоматической его коррекцией по сигналам точного времени;

выработку текущего времени с погрешностью не более одной секунды в сутки, как при наличии внешнего питания, так и при полном обесточивании устройства (не менее одного месяца).

УСПД должно обеспечивать в автоматическом режиме:

сбор информации от счётчиков на базе специализированных микропроцессоров по цифровому интерфейсу;

сбор информации от электросчётчиков, оснащенных импульсными телеметрическими выходами;

хранение суточных графиков нагрузки средних тридцатиминутных мощностей по каждому каналу не менее 15 суток; суточных графиков нагрузки средних тридцатиминутных мощностей по каждой группе не менее 3 месяцев; расхода электроэнергии за месяц по каждому каналу не менее 18-и месяцев, по группам не менее 3-х лет;

обработку принятой информации в соответствии с начальной установкой УСПД;

передачу данных по запросу по коммуникационным каналам в центры сбора и обработки информации (по основному и резервному);

корректировку времени и даты счётчиков на базе микропроцессоров с цифровым интерфейсом;

привязку информации от электросчётчиков с импульсным выходом к системному времени УСПД;

самодиагностику.

Конструкция УСПД должна предусматривать возможность подключения резервного источника питания.

3. Каналы связи, предназначенные для передачи информации от программно-технического комплекса в центр сбора и обработки информации должны обеспечивать установление прямого и непрерывного соединения между АСКУЭ и центром сбора информации.

Каналы связи, используемые потребителями и другими субъектами оптового и розничного рынков, могут быть построены на основе цифровых, аналоговых, спутниковых, радио или сотовых систем связи.

Каналы связи должны быть постоянно подключены к программно-техническим комплексам, запрещается их использование для иных целей.

Все программно-технические комплексы должны иметь основной и резервный каналы связи.

4. Программные средства программно-технических комплексов должны обеспечивать:

безотказную работу в течение всего срока службы комплекса, а при обновлении версий полную совместимость и сохранение всех ранее установленных и хранимых параметров;

автозагрузку операционной системы или программы управления устройства, автосохранение всех установленных параметров и подлежащих хранению данных, при любых сбоях в работе устройства;

автоматическое самотестирование по всем параметрам;

вычисление всех необходимых показателей энергопотребления,  возможность изменения в процессе работы состава и количества учитываемых параметров, а так же механизмов их вычислений;

ведение "журнала событий", фиксирующего все входы в программное обеспечение, его изменения, а также все нарушения нормального функционирования устройства (сбои питания, потеря информации от счетчика электроэнергии, пропадания канала связи и т.п.).

Программные средства программно-технического комплекса должны иметь механизмы как аппаратной (пломбирование каналов ввода программных средств, установка электронных ключей блокировки доступа) так и программной защиты (система паролей) от несанкционированного доступа.

Форматы и протоколы передачи данных УСПД должны позволять использовать их в составе программно-технических комплексов различных разработчиков, иметь возможность транспортировать данные в различные типы программных приложений для дальнейшей обработки и хранения информации.

В нормальном режиме работы обмен информацией с системой верхнего уровня АСКУЭ должен производиться по сигналам запроса этой системы, при этом должны передаваться любые запрашиваемые и хранимые в УСПД параметры. При нарушениях в работе или фиксации несанкционированного вмешательства, программное обеспечение должно обеспечить автоматический перевод УСПД в режим передачи информации на верхний уровень сбора информации.

После запуска УСПД в работу, процессы передачи информации на верхний уровень, взаимодействия с внешними устройствами, отображения информации, подключение  новых каналов учета и передачи информации не должны влиять на процесс сбора, накопления и хранения информации в УСПД.

# Глава 3. Организация учета электроэнергии (мощности)

#### Статья 10. Размещение групп точек поставки электроэнергии

1. Группы точек поставки производителей электрической энергии (мощности) должны располагаться на границе балансовой принадлежности их электрических сетей и в местах непосредственного соединения их генерирующего оборудования с электрической сетью.

2. Группы точек поставки потребителей - участников оптового рынка располагаются на границе балансовой принадлежности их электрических сетей.

3. Группы точек поставки участников оптового рынка, обслуживающих потребителей на розничном рынке, располагаются на границе балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) участников оптового рынка и потребителей электрической энергии, в интересах которых такие участники осуществляют куплю-продажу электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, или по границам зоны деятельности гарантирующего поставщика - участника оптового рынка в рамках одного субъекта Российской Федерации.

4. Группы точек поставки организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции, располагаются на линиях электропередачи, пересекающих государственную границу Российской Федерации, на границе единой энергосистемы России и зарубежных энергосистем.

#### Статья 11. Правила ввода в эксплуатацию средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности).

1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей должно осуществляться только при соответствии средств учета электроэнергии (мощности) требованиям настоящего Федерального закона.

2. До ввода в промышленную эксплуатацию основного оборудования потребителя информационно-измерительные системы должны быть метрологически аттестованы.

Использование в качестве расчетных средств измерений, не прошедших метрологическую аттестацию, не допускается.

3. Для каждой точки поставки должна быть утверждена в установленном порядке схема размещения расчетных средств измерений электроэнергии, соответствующая полному вводу энергопринимающих устройств (генерирующего оборудования) в эксплуатацию в соответствии с проектом.

4. Для каждой точки поставки электроэнергии для энергопринимающих устройств, введенных в эксплуатацию пусковым комплексом (очередью), должна быть утверждена временная схема размещения расчетных средств измерений электроэнергии, соответствующая проекту на пусковой комплекс.

5. Каждое расчетное средство измерений, каждый программно-технический комплекс для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии, введенные по нормальной или временной схеме размещения расчетных средств измерений, должен иметь технический паспорт - протокол.

6. При приемке в эксплуатацию системы учета электроэнергии на энергообъекте, а также при изменениях схемы и режимов его работы, влияющих на точность учета, должны определяться относительные погрешности средств измерений. Если погрешности превышают допустимые, должны быть приняты меры по выявлению и устранению причин.

#### Статья 12. Организация эксплуатации средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)

1. Все средства измерений, применяемые при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), должны быть в исправном состоянии и готовыми к работе. На время ремонта средств измерений при работающем технологическом энергооборудовании вместо них должны быть установлены резервные средства.

Владелец объекта, на котором установлено данное средство измерений, должен обеспечивать его сохранность, целостность и обслуживание. В случае установки средства измерений в жилом помещении его сохранность, целостность и обслуживание обеспечивает собственник (наниматель) жилого помещения, если иное не установлено соответствующим договором.

В отношении сетевых организаций в точках присоединения объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации к сетям другой сетевой организации, применяются требования об организации учета электрической энергии, предусмотренные для потребителей.

Смежные сетевые организации, иные законные владельцы электрических сетей, потребители и производители электрической энергии должны обеспечивать беспрепятственный доступ представителей сетевой организации к средствам измерений, расположенным в границах балансовой принадлежности их электрических сетей, для целей осуществления проверки состояния средств измерений и снятия проверочных (контрольных) показаний. Сетевая организация осуществляет контрольные проверки средства измерений не чаще 1 раза в месяц.

2. Поверка средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности) проводится в сроки, устанавливаемые в сопроводительной технической документации, а также после ремонта указанных средств.

Сроки поверки встроенных в энергооборудование трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они установлены. В объемы ремонтов оборудования должны быть включены демонтаж, поверка и установка этих средств измерений.

3. Положительные результаты поверки счетчика электроэнергии удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о поверке.

4. Калибровка расчетного счетчика электроэнергии на месте его эксплуатации, если это предусмотрено местной инструкцией, может проводиться без нарушения поверительного клейма аттестованным представителем энергоснабжающей организации в присутствии работника, ответственного за учет электроэнергии на энергообъекте. Результаты калибровки оформляются актом.

Периодичность и объем калибровки расчетных счетчиков электроэнергии устанавливаются местной инструкцией.

Если при калибровке установлено, что погрешность расчетного счетчика электроэнергии превышает допустимую, он должен быть заменен.

5. На каждом расчетном счетчике электроэнергии должна быть выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии. Допускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, если при этом можно однозначно определить принадлежность надписей к каждому расчетному счетчику электроэнергии.

6. Наблюдение за работой средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), на электрических подстанциях (в распределительных устройствах) должен вести оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенный решением ответственного за электрохозяйство потребителя.

7. Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы потребителя. Вскрытие средств измерений, применяемых для расчета с поставщиками (потребителями) электроэнергии разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции метрологической службы потребителя, совместно с представителями поставщика (потребителя) электроэнергии.

8. Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электроэнергии, должен выполнять персонал эксплуатирующего их потребителя с разрешения энергоснабжающей организации.

Замену и поверку расчетных счетчиков электроэнергии, по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться двусторонним актом.

9. Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электроэнергии потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию.

Персонал энергообъекта несет ответственность за сохранность расчетного счетчика электроэнергии, его пломб и за соответствие цепей учета электроэнергии установленным требованиям.

Нарушение пломбы на расчетном счетчике электроэнергии, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает законной силы учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком электроэнергии.

# Глава 4. Требования к маркировке, пломбированию, сопроводительной технической документации

#### Статья 13. Требования к маркировке

1. На каждом счетчике электроэнергии должна быть приведена следующая информация:

название или торговый знак изготовителя;

обозначение типа;

единица измерения электроэнергии;

число фаз и число проводов цепи, для которой данный счетчик электроэнергии предназначен (эта маркировка может быть заменена графическими обозначениями);

заводской номер и год изготовления. Если заводской номер указан на щитке, прикрепленном к кожуху, то он должен быть указан также на цоколе счетчика электроэнергии или на измерительном элементе;

номинальное напряжение по одной из следующих форм:

число элементов, если их больше одного, и напряжение на зажимах цепи (цепей) напряжения счетчика электроэнергии,

номинальное напряжение сети или вторичное напряжение трансформатора напряжения, для присоединения к которому счетчик электроэнергии предназначен;

номинальный ток и максимальный ток, а для трансформаторных счетчиков электроэнергии номинальный вторичный ток трансформаторов, к которым должен подключаться данный счетчик;

номинальная частота;

постоянная счетчика электроэнергии;

обозначение класса точности счетчика электроэнергии;

нормальная температура;

изображение знака Государственного реестра. (Допускается наносить знак Государственного реестра только на эксплуатационной документации);

изображение знака соответствия.

2. Надписи должны быть нанесены на русском языке.

3. Маркировка должна быть несмываемой, отчетливой и хорошо видимой с наружной стороны счетчика электроэнергии.

4. На счетчике электрическом активной и реактивной энергии или на его съемном щитке должно быть указано направление движения диска, при котором показания счетного механизма увеличиваются, горизонтально расположенной стрелкой.

5. На крышке зажимной коробки счетчика электроэнергии должна быть нанесена или к ней должна быть надежно прикреплена схема включения счетчика электроэнергии.

#### Статья 14. Требования к пломбированию расчетных счетчиков электроэнергии с целью их защиты от несанкционированного доступа

1. Каждый установленный расчетный счетчик электроэнергии должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика электроэнергии, пломбы с клеймом госповерителя, а на крышке зажимной коробки – пломбу организации, с которой данным потребителем заключен договор электроснабжения.

На вновь устанавливаемых расчетных трехфазных счетчиках электроэнергии должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках электроэнергии - с давностью не более 2 лет.

2. Корпус расчетного счетчика электроэнергии должен быть опломбирован таким образом, чтобы его внутренние части стали доступны только после нарушения целостности пломбы.

Конструкция кожуха должна обеспечивать его снятие только с помощью инструмента.

Корпус должен быть сконструирован и установлен таким образом, чтобы любая непосредственная деформация не могла нарушить нормальное функционирование расчетного счетчика электроэнергии.

3. Все зажимы, находящиеся в зажимной коробке, должны закрываться крышкой, приспособленной для опломбирования. В расчетном счетчике электроэнергии должен быть исключен доступ к зажимам без повреждения пломб или крышки зажимной коробки.

4. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

клеммники трансформаторов тока;

крышки переходных коробок, где имеются цепи к расчетным счетчикам электроэнергии;

токовые цепи расчетных счетчиков электроэнергии в случаях, когда к трансформаторам тока совместно с расчетными счетчиками электроэнергии присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков электроэнергии для их замены или поверки;

решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики электроэнергии;

приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики электроэнергии.

5. Поверенные расчетные счетчики электроэнергии должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке зажимной коробки счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

6. Для защиты от несанкционированного доступа к средствам, коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

#### Статья 15. Требования к сопроводительной технической документации

1. Сопроводительная техническая документация к счетчику электроэнергии должна содержать следующую информацию для приобретателей:

информация, приведенная в статье 13 настоящего Федерального закона;

местонахождение изготовителя и (или) юридического лица, выполняющего функции изготовителя, информация для связи с ним;

схема подключения счетчика электроэнергии;

допустимые климатические условия эксплуатации, хранения и транспортирования(температура, влажность воздуха);

потребляемая мощность в цепях напряжения и тока;

допустимый диапазон изменения напряжения;

дополнительная погрешность измерения, вызываемая изменениями напряжения питания;

допустимые изменения в счетном механизме при провалах и кратковременных прерываниях напряжения;

допускаемый средний температурный коэффициент;

изменение погрешности измерений при воздействии влияющих величин;

межповерочный интервал;

гарантии изготовителя.

2. Сопроводительные технические документы, поставляемые с изделием, должны полностью ему соответствовать.

# Глава 5. Оценка соответствия

#### Статья 16. Формы оценки соответствия

Оценка соответствия средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности) осуществляется в следующих формах:

утверждение типа средств измерений;

поверка средств измерений;

государственный метрологический надзор.

#### Статья 17. Утверждение типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)

1. Средства измерений, применяемые при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности) подлежат обязательному утверждению типа.

2. Испытания средств измерений для целей утверждения их типа проводятся государственными научными метрологическими центрами Госстандарта России и другими специализированными организациями, аккредитованными Госстандартом России в качестве государственных центров испытаний средств измерений.

3. Решение об утверждении типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)  принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, на основе положительных результатов испытаний.

Утверждение типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), удостоверяется свидетельством об утверждении типа, выдаваемым заявителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.

При утверждении типа устанавливаются границы погрешности измерений, временной интервал между поверками, а также методика поверки данного типа средств измерений.

4. В течение срока действия документа об утверждении типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности),  интервал между поверками может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.

5. На каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа, а также на сопроводительные документы к средствам измерений изготовителем и (или) его уполномоченным представителем наносится знак утверждения типа средств измерений установленной формы.

Конструкция средства измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности) должна обеспечивать нанесение этого знака в месте, доступном для просмотра.

Знак утверждения типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности) конструктивные особенности которых не позволяют нанести знак непосредственно на средство измерения, наносятся на этикетку и (или) сопроводительные документы.

6. Информация об утвержденных типах средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), вносится в Федеральный информационный фонд в области обеспечения единства измерений.

7. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), выдачи документа об утверждении типа, установления и изменения срока действия утверждения типа и интервала между поверками, форму знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

8. Порядок утверждения типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), а также порядок проведения испытаний в целях утверждения типа устанавливается с учетом характера производства выпускаемой продукции (серийное или единичное производство).

#### Статья 18. Поверка средств измерений

1. Средства измерений, применяемые при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), при размещении на рынке или вводе в эксплуатацию, в том числе после ремонта, подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие  средства измерений, применяемые при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

2. Перечень средств измерений, поверку которых осуществляют государственные региональные центры метрологии, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Поверку остальных средств измерений осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в установленном порядке в системе аккредитации в области метрологии.

3. Результаты поверки удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), должна обеспечивать возможность нанесения этих знаков в месте, доступном для просмотра.

Если конструктивные особенности средства измерений не позволяют наносить знак поверки непосредственно на средство измерений, результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке.

4. Порядок проведения поверки средств измерений устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

5. Сведения о результатах поверки вносятся в Федеральный информационный фонд в области обеспечения единства измерений.

6. Специалисты, осуществляющие поверку средств измерений, подлежат аттестации в качестве поверителей в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства  измерений.

#### Статья 19. Государственный метрологический надзор

1. Государственный метрологический надзор осуществляется:

за соблюдением обязательных требований к средствам измерений, применяемым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), при их размещении на рынке, продаже и эксплуатации;

за соблюдением обязательных требований к условиям их эксплуатации;

за наличием и соблюдением аттестованных методов и (или) методик измерений.

2. Государственный метрологический надзор распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:

измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

производство средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), а также их ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и эксплуатацию на территории Российской Федерации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), а также их ввоз на территорию Российской Федерации и продажу, уведомляют о своей деятельности федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору в области обеспечения единства измерений. Порядок уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

#### Статья 20. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный метрологический надзор

Государственный метрологический надзор за средствами измерений, применяемыми при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), проводят федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору в области обеспечения единства измерений, а также другие федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по государственному контролю (надзору) в установленной сфере деятельности.

Порядок проведения государственного метрологического надзора, взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,  осуществляющих государственный метрологический надзор, а также распределение полномочий между ними устанавливается Правительством Российской Федерации.

# Глава 6. Заключительные и переходные положения

#### Статья 21. Переходные положения

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти в отношении требований к средствам измерений, применяемым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности), носят рекомендательный характер и применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

#### Статья 22. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Содержание

Глава 1. Общие положения	1

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона	1

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона	2

Статья 3. Основные понятия	3

Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона	10

Глава 2. Обязательные требования к средствам измерений, применяемым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)	14

Статья 5. Общие требования к средствам измерений применяемым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)	14

Статья 6. Требования к счетчикам электрическим активной и реактивной энергии	18

Статья 7. Требования к счетчикам электронным активной и реактивной энергии	19

Статья 8. Требования к трансформаторам тока и трансформаторам напряжения	22

Статья 9. Требования к программно-техническим комплексам для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии	25

Глава 3. Организация учета электроэнергии (мощности)	29

Статья 10. Размещение групп точек поставки электроэнергии	29

Статья 11. Правила ввода в эксплуатацию средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности).	30

Статья 12. Организация эксплуатации средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности).	31

Глава 4. Требования к маркировке, пломбированию, сопроводительной технической документации	35

Статья 13. Требования к маркировке	35

Статья 14. Требования к пломбированию расчетных счетчиков электроэнергии с целью их защиты от несанкционированного доступа	37

Статья 15. Требования к сопроводительной технической документации	39

Глава 5. Оценка соответствия	40

Статья 16. Формы оценки соответствия	40

Статья 17. Утверждение типа средств измерений, применяемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии (мощности)	41

Статья 18. Поверка средств измерений	44

Статья 19. Государственный метрологический надзор	45

Статья 20. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный метрологический надзор	47

Глава 6. Заключительные и переходные положения	47

Статья 21. Переходные положения	47

Статья 22. Вступление в силу настоящего Федерального закона	48